Извещение

к открытому аукциону на поставку передвижного медицинского комплекса, оснащенного глобальной навигационной спутниковой системой

1. Форма торгов: открытый аукцион на поставку передвижного медицинского комплекса, оснащенного глобальной навигационной спутниковой системой.

2. Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес Заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок, тел. (39550) 6-31-38.

Электронный адрес Заказчика: ladunov@shcrb.ru.

3. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее - уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина, 15, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36, Аипова Татьяна Равиловна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

4. E-mail: mzakaz@sheladm.ru.

5. Предмет муниципального контракта

Передвижной медицинский комплекс, оснащенный глобальной навигационной спутниковой системой (далее – Товар).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на передвижной медицинский комплекс ВМК-30331-011-07 «Медицинский пункт (ФАП)»

на базе автобуса ПАЗ-4234 (или эквивалент)

| №п/п | Наименование, технические и функциональные характеристики товара | Требования к техническим и функциональным характеристикам |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и область применения: |  |
| 1.1. | Наименование изделия: ВМК-30331-011-07 «Медицинский пункт (ФАП)» (далее – комплекс) или эквивалент | Наличие |
| 1.2. | Комплекс предназначен для оказания лечебно-профилактической, в том числе экстренной акушерской помощи и проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. | Наличие |
| 1.3. | Функционирование комплекса осуществляется в двух режимах: - транспортный; - рабочий (медицинский процедуры). | Наличие |
| 1.4. | Комплекс может эксплуатироваться в городской и сельской местности по дорогам с твердым покрытием и улучшенным грунтовым дорогам. | Наличие |
| 2. | Требования к комплексу: |  |
| 2.1. | Техническое состояние комплекса должно быть в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и с учетом ТУ на базовое шасси. | Наличие |
| 2.2. | В качестве базового шасси комплекса должен быть использован автобус ПАЗ-4234 или эквивалент | Наличие |
| 2.3. | Рабочий режим комплекса осуществляется в стационарном состоянии. | Наличие |
| 2.4. | Во время транспортного режима должна быть обеспечена следующая вместимость: - место водителя – одно; - мест для перевозки медицинского персонала – 6. | Наличие |
| 2.5. | Комплекс должен иметь четыре отсека: - первый – кабина водителя; - второй – пассажирский салон для перевозки сотрудников; - третий – процедурный отсек; - четвертый – смотровой отсек. | Наличие |
| 2.6. | Первый отсек отделяется от второго перегородкой водителя полузакрытого типа (базового шасси). | Наличие |
| 2.7. | Второй отсек отделяется от третьего сплошной перегородкой с дверью | Наличие |
| 2.8. | Третий отсек отделяется от четвертого сплошной перегородкой с дверью. | Наличие |
| 2.9. | Складные пассажирские двери автобуса должны быть заменены на распашные одностворчатые с замком, аналогичным по конструкции замку водительской двери. | Наличие |
| 2.10. | Остекление – боковин двойное, стекла боковин и задка комплекса тонированные пленкой. | Наличие |
| 2.11. | Комплекс дополнительно утеплить: пол – двойной; потолок и боковины – толщина теплоизоляционных панелей не менее 40 мм. | Наличие |
| 2.12. | Система отопления: первый отсек – отопление рабочего места водителя с базового шасси; второй, третий и четвертый отсеки – комбинированная: жидкостная от системы охлаждения двигателя и автономного подогревателя, электрическая от системы электропитания 220В. | Наличие |
| 2.13. | В салоне комплекса должна быть предусмотрена следующая вентиляция, обеспечивающая пятикратный обмен воздуха в течение одного часа: - естественная – через люк в крыше и форточку на двери водителя; - принудительная – вытяжные вентиляторы в крыше комплекса. | Наличие |
| 2.14. | Система водоснабжения – тумба-мойка в составе: тумба, раковина, насос для подачи воды, емкость для воды, электроводонагреватель, емкость для слива | Наличие |
| 2.15. | Система электропитания: |  |
| 2.15.1. | Внешние электрические цепи комплекса должны работать от сети переменного тока напряжением 220 В, с относительным отклонением 10%, частотой 50 Гц или от электрогенератора напряжением 220 В, частотой 50 Гц мощностью не менее 2,5 кВт. | Наличие |
| 2.15.2. | Бортовая электросеть комплекса – цепь постоянного тока базового шасси, отрицательная клемма источников тока соединена с массой, номинальное напряжение 24 В. | Наличие |
| 2.15.3. | Длина электрокабеля для подключения к внешней сети электропитания должна быть не менее 25 м. | Наличие |
| 2.15.4. | Включение электрического оборудования входящего в состав комплекса должно осуществляться через специальный электрощит ЩР-1 типа ЩРН-Пм-16 с возможностью переключения между питающими линиями; в щите устанавливаются: вводные и фидерные автоматические выключатели ВА-47-29, устройство защиты от повышенного и пониженного напряжения А3М-40А, фидерные дифференциальные выключатели ВД1-63 (УЗО). | Наличие |
| 2.15.5. | Электропроводка должна располагаться скрыто и не должна препятствовать проведению влажной уборки помещения. | Наличие |
| 2.15.6. | Электрогенератор устанавливается в специальном хорошо вентилируемом отсеке, изолированном от других отсеков комплекса, доступ к нему осуществляется снаружи комплекса через люк боковины. | Наличие |
| 2.16. | Освещение: - рабочее – лампы дневного света 220В; - аварийное – светильники базового шасси. | Наличие |
| 3 | Требования к конструкции и оборудованию салонов комплекса: |  |
| 3.1. | Установленное оборудование не должно ухудшать эксплуатационных характеристик базового автобуса ПАЗ-4234. | Наличие |
| 3.2. | Покрытие внутренних стен, потолков, перегородок должно быть выполнено из легкомоющегося материала светлых тонов. | Наличие |
| 3.3. | Пол автобуса во втором, третьем и четвертом отсеках застилается линолеумом. Стыки должны быть выполнены без зазоров и надежно герметизированы с целью исключения попадания влаги и грязи под панели. | Наличие |
| 3.4. | Стены, пол, потолок салона комплекса, а также встроенная мебель и сиденья для медицинского персонала должны быть выполнены из материалов, устойчивых к дезинфекции в соответствии с требованиями МУ-287-113 раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644. | Наличие |
| 3.5. | Промежуток между наружными и внутренними стенками ПЛК заполняется теплоизолятором на основе вспененного пенополиуретана. | Наличие |
| 3.6. | Все двери комплекса должны иметь внутренние механические запоры. | Наличие |
| 3.7. | Первый отсек – кабина водителя базового шасси. | Наличие |
| 3.8. | В пассажирском салоне (второй отсек) необходимо установить: - сиденья для перевозки шести медицинских работников с индивидуальными подушками и спинками; - столик – размеры 600х400 мм (ориент.), высота стола 700мм (ориент.), сглаженные углы, ножка из сталной трубы круглого сечения с покрытием светлых тонов; - шкаф для одежды (размеры шкафа: ширина – 750 мм (ориент.), глубина – 350 мм (ориент.) высота – до потолка салона); предусмотреть полкой для головных уборов, 4-5 крючками для одежды; материал для изготовления шкафа: стенки, дверцы, полки – ДСП ламинированная, каркас – металлический; - тепловую завесу; - два потолочных светильника в матовых плафонах с двумя лампами по 60Вт, питающихся от сети 220В. | Наличие |
| 3.9. | В процедурном кабинете (третий отсек) необходимо установить: - кушетку смотровую; - шкаф-пенал, материал для изготовления шкафа: стенки, дверцы, полки – ДСП ламинированная, каркас – металлический; - стол-тумбу – 2 шт., материал для изготовления столов: стенки, дверцы, полки – ДСП ламинированная, каркас – металлический; - тумбу-мойку с емкостью для воды не менее 25л, насосом (напряжением 12В) и электрическим водонагревателем на 15л, накопительной емкость для канализации; - кресло стационарное; - облучатель бактерицидный; - крышный вентилятор; - электрообогреватель конвекторного типа; - четыре потолочных светильника с матовыми плафонами. | Наличие |
| 3.10. | В смотровом отсеке (четвертый отсек) необходимо установить: - стол-тумбу; - кресло гинекологичесое; - облучатель бактерицидный; - крышный вентилятор; - тепловую завесу; - два потолочных светильника с матовыми плафонами. | Наличие |
| 4 | Требования к безопасности: |  |
| 4.1. | Общий уровень освещенности салонов, рабочих мест комплекса от искусственных источников рабочего освещения должен соответствовать требованиям СанПиН 2.6.1.1192. | Наличие |
| 4.2. | Концентрация вредных химических веществ в салоне комплекса при непрерывной работе двигателя и включенных системах вентиляции и отопления не должна превышать нормы по ГОСТ Р 51206. | Наличие |
| 4.3. | Все выступающие части оборудования салонов должны быть травмобезопасными. | Наличие |
| 4.4. | Поверхности изделий, оборудования не должны иметь раковин, заусенцев, царапин, острых кромок. | Наличие |
| 4.5. | Стационарно устанавливаемое медицинское и вспомогательное оборудование должно быть надежно закреплено | Наличие |
| 4.6. | Стационарно незакрепленное оборудование должно убираться в шкафы и тумбы или должны быть обеспечены дополнительными транспортировочными креплениями. | Наличие |
| 5 | Эстетические и эргономические показатели: |  |
| 5.1. | Решение вопросов эргономики рабочего места водителя – базового шасси. | Наличие |
| 5.2. | Подвижные и съемные части оборудования должны отвечать силовым возможностям человека. | Наличие |
| 5.3. | Изделия, использующиеся для комплектации комплекса, должны соответствовать каждый отдельно и в комплексе антропометрическим данным человека. | Наличие |
| 5.4. | Предусмотреть варианты внутренней отделки салона, обивки сидений, используя современные и перспективные материалы, обеспечив их эстетичное сочетание между собой. | Наличие |
| 5.5. | Цветографическое оформление: - комплекс должен быть окрашен в белый цвет; - на боковинах должно быть изображение эмблемы «Красный крест» и надпись «МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА», выполненная красным цветом; - ниже должна быть надпись синим цветом «Фельдшерско-акушерский пункт». | Наличие |
| 6 | Требования к технической документации: |  |
| 6.1. | К комплексу должен быть приложен следующий комплект документов: |  |
| 6.1.1. | Регистрационное удостоверение росздравнадзора на передвижной медицинский комплекс | Наличие |
| 6.1.2. | Регистрационное удостоверение росздравнадзора на медицинское оборудование, установленное на комплекс | Наличие |
| 6.1.3. | Сертификаты соответствия на установленное оборудование | Наличие |
| 6.1.4. | Гигиенические заключения на используемые отделочные материалы | Наличие |
| 6.1.5. | ПТС | Наличие |
| 7. | Комплектация: |  |
| 7.1. | Медицинское оборудование: |  |
| 7.1.1. | Облучатель бактерицидный | 2 |
| 7.1.2. | Кушетка смотровая | 1 |
| 7.1.3. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 7.2. | Дополнительное оборудование: |  |
| 7.2.1. | Бензоэлектрогенератор – 220 В, не менее 2,5 кВт | 1 |
| 7.2.2. | Тепловая завеса | 2 |
| 7.2.3. | Электрообогреватель конвекторного типа | 1 |
| 7.2.4. | Крышный вентилятор | 2 |
| 7.3. | Укомплектовать комплекс ЗИПом для автобуса, медицинского и дополнительного оборудования в установленном порядке, существующем при продаже данных изделий. |  |
| 8. | Основные технические характеристики шасси: |  |
|  | Транспортное средство: |  |
| 8.1. | Автомобиль: ПАЗ- 4234 (или эквивалент) | 1 шт. |
| 8.2. | Колёсная формула | 4х2 |
| 8.3. | Кузов |  |
| 8.3.1. | Тип | цельнометаллический, несущий, сварной, вагонной компоновки |
| 8.4. | Масса (кг) |  |
| 8.4.1. | Масса снаряжённого автобуса | 5860 |
| 8.5. | Система отопления | жидкостные отопители, подогреватель, система охлаждения двигателя |
| 8.6. | Габаритные размеры (мм) |  |
| 8.6.1. | Длина | 8165 |
| 8.6.2. | Ширина | 2500 |
| 8.6.3. | Высота | 2960 |
| 8.6.4. | База | 4345 |
| 8.6.5. | Колея передних\задних колес | 2094/1850 |
| 8.6.7. | Дорожный просвет | 213 |
| 8.6.8. | Ширина проема двери | 725 |
| 8.6.9. | Расстояние от пола до потолка салона | 1962 |
| 8.7. | Рулевой механизм | МАЗ 64229 с гидроусилителем руля |
| 8.8. | Сцепление | 1-дисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний |
| 8.9. | Мосты | КААЗ |
| 8.10. | Вентиляция | естественная, через форточки окон и люки крыши |
| 8.11. | Тормозные системы | Рабочая – пневматическая, двухконтурная (передняя и задняя оси), система АБС; тормозные механизмы передних и задних колес – барабанные. Стояночная – с пружинными энергоаккумуляторами на задних колесах, с пневмоприводом |
| 8.12. | Подвеска |  |
| 8.12.1. | Передняя | зависимая, рессорная с 2 амортизаторами |
| 8.12.2. | Задняя | зависимая, рессорная с корректирующими пружинами и 2 амортизаторами |
| 8.13. | Топливный бак | Ёмкость 105 л |
| 8.14. | Шины | 8.25R20 |
| 8.15. | Двигатель | ММЗ-245,9 |
| 8.15.1. | Тип | дизельный |
| 8.15.2. | Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| 8.15.3. | Рабочий объём, л | 4,75 |
| 8.15.4. | Мощность, кВт (лс) | 100 (136) |
| 8.15.5. | Макс.крутящий момент Hм | 460 при 2400 об/мин |
| 8.15.6. | Расположение | переднее, продольное |
| 8.15.7. | Охлаждение | жидкостное |
| 8.15.8. | Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 25,5 |
| 8.15.9. | Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| 8.15.10. | Коробка передач | СААЗ 3206-70 тяговая |
| 8.15.11. | Тип | Механическая,. |
| 8.15.12. | Количество ступеней | 5ст |
| 9. | Глобальная навигационная спутниковая система «Навигатор.02» (или эквивалент) |  |
| 9.1. | назначение: |  |
| 9.1.1. | Состоит из модуля навигационной спутниковой системы GPS, модуля GSM радиостанции, модуля энергонезависимой памяти (ЭП), текстового дисплея и кнопок управления. | Наличие |
| 9.2. | Общие характеристики GSM радиостанции: |  |
| 9.2.1 | Способ применения | возимая |
| 9.2.2. | Мощность передатчика: | - GSM 900 – класс 4, 2 ВТ (33 дБм) - GSM 1800 – класс 1, 1 Вт (30 дБм) |
| 9.2.3. | Доступ к сети: |  |
|  | Работает в двух диапазонах GSM и поддерживает процедуру передачи управления при переходе из одного диапазона в другой. Рабочие диапазоны частот: - приёмника – 935-960 МГц (GSM-900) и 1805-1880 МГц (GSM-1800); - передатчика – 890-915 МГц (GSM-900) и 1710-1785 МГц (GSM-1800). | Наличие |
| 9.2.4. | Метод кодирования | полноскоростное кодирование FR плюс любая комбинация улучшенного полноскоростного кодирования EFR. |
| 9.2.5. | Критерии поддержки пакетной передачи GPRS | класс В |
| 9.3. | ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЁМНИКА GPS: |  |
| 9.3.1. | Протокол обмена данными | NMEA-0183 |
| 9.3.2. | Количество каналов – 20. | 20 |
| 9.3.3. | Частота обновления данных о местоположении | 1 Гц |
| 9.3.4. | Точность: |  |
|  | - горизонтальная | 26-32м |
|  | - вертикальная | 24-31м |
| 9.4. | ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 9.4.1. | Эксплутационная группа | С1 (В4 для возимого исполнения), ГОСТ 16019-01. |
| 9.4.2. | Степень жесткости | 1 ГОСТ 16019-01 |
| 9.4.3. | Технические характеристики: |  |
|  | Тип индикатора | ЖКИ с подсветкой |
| 9.4.4. | Вид отображаемой информации | текстовой, 4 строки по 20 символов в строке, размер символа 8*5мм; |
| 9.4.5. | Общее количество кнопок | 5 кнопок, в том числе: - 4 кнопки для работы с сообщениями; -1 кнопка расположенная отдельно; - тревожная кнопка «SOS» |
| 9.4.6. | Внешний интерфейс: | RS-485-128000бод. |
| 9.4.7. | Номинальное напряжение питания | 12В (оборудование позволяет работать от бортовой сети транспортного средства напряжением 11-30 В) |
| 9.4.8. | Габаритные размеры: | 35*110*175мм. |
| 9.5. | ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ: |  |
| 9.5.1. | Отображение алфавитно-цифровых сообщений; - поступающих на борт транспортного средства из диспетчерского центра; - выбираемых оператором (водителем) из постоянной памяти оборудования для передачи их в диспетчерский центр. | Наличие |
| 9.5.2. | Подтверждение факта получения оператором (водителем) поступающего из диспетчерского центра сообщения (только для тех сообщений, которые требуют подтверждения по регламенту обмена); | Наличие |
| 9.5.3. | Оперативную передачу кода тревожного сообщения (сигнала «SOS»). | Наличие |
| 9.5.4. | Выбор и передачу кода формализованного сообщения для отправки его в диспетчерский центр. | Наличие |
| 9.6. | ТРЕБОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ: |  |
|  | Электропитание оборудования должно осуществляться от бортовой сети напряжением 12В или 24В с минусом на корпусе. | Наличие |
| 9.7. | КОМПЛЕКТНОСТЬ |  |
|  | Радиостанция | 1 шт. |
|  | Комплект кабелей | 1 комп. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  | Паспорт | 1 шт. |
|  | Кронштейн крепления | 1 шт. |
| 10. | Дополнительные требования: |  |
| 10.1. | Гарантийный срок эксплуатации автобуса |  |
|  | В целом – не менее 24 месяцев с даты поставки или 60 000 км пробега - в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств наступит раньше. | Наличие |
| 10.2. | Гарантийный срок на «Навигатор.02» или эквивалент |  |
|  | Не менее 12 месяцев со дня поставки товара | Наличие |
| 10.3. | Наличие пробега по показаниям спидометра при передаче Заказчику |  |
|  | Не более технологического внутризаводского и необходимого для доставки до Заказчика. | Наличие |
| 10.4. | Автобус должен быть полностью исправен, заправлен топливом в объеме, гарантирующем проезд от места поставки до ближайшего заправочного пункта, без следов механических повреждений на кузове и в салоне. | Наличие |
| 10.5. | Год выпуска | Не ранее 2009 года |

6. Начальная (максимальная) цена контракта – 2 230 000 (два миллиона двести тридцать тысяч) рублей.

7. Место поставки: до склада Поставщика в г. Иркутске.

8. Срок, место  и порядок предоставления  документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация  предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 5 с 6 августа 2010 г. до 11 часов 00 минут 30 августа 2010 года в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени  с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

9.  Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе

www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru

10. Место, дата и время  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 47  в 11 часов 00 минут 30 августа 2010 года.

11. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 8 сентября 2010 г. в 11 часов 00 минут по местному времени.